## Sheet1
附件3 喷涂废气排放口新增在线监测设施项目 开标一览表
序号 | 名称 | 规格型号及功能参数 | 数量 | 单位 | 单价（元，未税） | 总价（元，未税） | 税率 | 总价（元，含税） | 备注
1 | 样品采集传输单元
1.1 | 样品采集传输单元 | 316L 不锈钢 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
2.1 | 伴热管线 | 双管路设计，带保温层与测温电阻，长度不低于50米/套 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
2 | 辅助单元
2.1 | 反吹系统 | 集线箱，满足使用需求 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
2.2 | 辅材 | 整项包干，满足使用需求 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
2.3 | 空气压缩机 | 压力0.7Mpa、7L/min | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
3 | 非甲烷总烃 监测主机单元
3.1 | 废气非甲烷总烃连续监测系统 | 1.监测非甲烷总烃、甲烷、总烃 2.量程范围：0-200mg/m3（可调） 3.分析时间：≤3min 4.当量程＞100mg/m3时，示值误差应在标准气体的标称值±5%以内；当量程≤100mg/m3时，示值误差应在F.S.的±2.5%以内。 5.512Mb内存，4Gb硬盘 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
3.2 | 湿检测仪 | 机柜内安装，湿度量程 0-40%，氧 量程 0-25% | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
3.2 | 在线氢气发生器 | 电解碱液 0～0.4MPa，0-300mL/mi | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
3.3 | 在线除烃仪 | 0～0.4MPa，5000L/min | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
3.4 | 预处理单元 | 全程高温伴热 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
3.5 | 油水分离器 | 除水除油 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
3.6 | 采集、传输及处理软件 | 符合HJ1013要求 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
3.7 | 工控机 | 非标定制，满足使用需求 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
3.8 | 机柜 | 非标定制，满足使用需求 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
4 | 温压流监测单元
4.1 | 温压流一体化监系统 | 1.温压流一体机 型号TFP-400 2.温度测量范围：0～400℃ 3.压力测量范围：-5～5kPa 4.流速测量范围：0～40m/s 5.湿度仪，型号RHD-400 6.量程 0-40%v/v | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 利旧
5 | 环保数据采集传输
5.1 | 环保数采仪 | 满足使用需求 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 利旧
6 | UPS 供电电源
6.1 | UPS 电源 | 10kVA | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
7 | 设备安装及调试
7.1 | 非甲烷总烃 在线监测设备安装 |  | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
7.2 | 采样管路安装 | 管路敷设及桥架搭建 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
7.3 | 72/168 调试报告 |  | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
7.4 | 环保比对验收 |  | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
8 | 载气与标气
8.1 | 高纯氮气 | 40L 含钢瓶，纯度：99.999%；减压阀 1 个。 | 1 | 项 |  | 0 |  | 0 | 新建
8.2 | 高纯氮气 | 8L 含钢瓶，纯度：99.999%；减压阀 1 个 | 1 | 项 |  | 0 |  | 0 | 新建
8.3 | 标气 | 每套含 8L（甲烷、丙烷）高、中、低浓度标气各一瓶，含钢瓶、含减压阀 1 个，带有效期证书； | 1 | 项 |  | 0 |  | 0 | 新建
8.4 | 标气 | 每套含 8L O2 高、中、低浓度标气各一瓶，含钢瓶、减压阀 1 个，带有效期证书； | 1 | 项 |  | 0 |  | 0 | 新建
8.5 | 配套耗材 | 非标 满足要求 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | 监测站房
9.1 | 空调 | 冷暖两用空调 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 利旧
9.2 | 排风扇 | 300*300 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
9.3 | 日光灯 | 满足使用需求 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
9.4 | 标识标牌 | 满足使用需求 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
9.5 | 在线监测站房 | 钢结构 14 平米 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
10 | 视频监控
10.1 | 视频摄像机 | 不低于200万像素，可360°旋转，光学变倍不小于20倍，夜视距离不低于100米；支持H.265，H.264编码；支持ONVIF协议，GB28181协议； | 2 | 项 |  | 0 |  | 0 | 新建
10.2 | 视频录像机 | 至少支持8路1080P高清摄像机输入，便于后期扩展；支持H.265，H.264编码；支持ONVIF协议，GB28181协议；最少支持3块硬盘，保证视频录像存储时间不低于1年；支持VGA、HDMI输出接口。存贮时间不少于1年 | 1 | 项 |  | 0 |  | 0 | 新建
10.3 | 监控硬盘 | 12000G，全新机械硬盘。硬盘质保3年。 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
10.4 | 交换机 | 8口百兆交换机、16口百兆交换机 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
10.5 | 监视器 | 尺寸不低于21寸 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
10.6 | 安装附件 | 电缆等，按需 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
11 | 其他
11.1 | 可燃气体报警器 | 满足使用需求 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
11.2 | 声光报警器 | 满足使用需求 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
11.3 | 其他附属设施 | 满足使用需求 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
11.4 | 现在在线监测站房设施设备搬迁和投入使用 | 整项包干价 | 1 | 套 |  | 0 |  | 0 | 新建
合计（元） | [5 empty] | 0 |  | 0
备注： 1、本表总价为项目包干价，包括但不限于项目执行的全部定制设计费、人工费、服务费、辅材耗材费、运输费、安装费、装卸费、检测检验费、培训费、上门费等全部费用，议定后招标人不再另行支付其他任何费用。 2、黄色部分请完整填写，其余部分请勿修改。